МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ № МУ-195-113 ОТ 17.08.1998г.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА «ДЕКОНЕКС 55 ЭНДО»

(ФИРМА БОРЕР ХЕМИ АГ, ШВЕЙЦАРИЯ)

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Методические  указания   разработаны   Научно-исследовательским   институтом  дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова ИМ, Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Панкратова Г.П.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Деконекс 55 ЭНДО»  представляет собой жидкий концентрат голубого  цвета  с зеленоватым оттенком, имеющий запах, В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит 20% глутарового альдегида. Выпускается в полиэтиленовых канистрах по 1, 5, 10 л. Срок годности средства в нераспечатанной упаковке изготовителя при условии хранения в защищенном от света месте при температуре от +5° до +25°С составляет 3 года, рабочих растворов в платно закрытых емкостях — 14 дней. Рабочие растворы могут быть использованы многократно в течение 14 дней.

1.2. Средство обладает бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидными),  вирулицидными (в т.ч. в отношении возбудителей гепатита В и ВИЧ-инфекции), фунгицидными (в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон) и спорицидными   свойствами. Фиксирует органические загрязнения.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1,007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к  4 классу малоопасных веществ при парентеральном введении и при ингаляционном воздействии летучих компонентов; оказывает умеренно-раздражающее действие на кожу и выраженное — на слизистые оболочки глаз; оказывает слабое сенсибилизирующее действие.

1.4. Средство   предназначено   для   дезинфекции   изделий   медицинского   назначения   (в   т.ч. хирургические  инструменты,  жесткие  и  гибкие  эндоскопы,   инструменты  к  ним) с  целью профилактики инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатит В и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а так же для стерилизации указанных  изделий  медицинского  назначения   (далее   именуемых   изделиями)  в  лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят путем разбавления концентрата питьевой водой, исходя из данных табл.1.

Таблица 1.

| Концентрация рабочего раствора (по препарату) | Количество ингредиента (мл), необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | концентрат средства | вода |
| 5 | 50 | 950 |
| 10 | 100 | 900 |

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Рабочие растворы средства применяются для дезинфекции и стерилизации изделий из различных материалов (резины, пластмассы, металлы, стекло), в том числе хирургических инструментов, гибких и жестких эндоскопов, медицинских инструментов к гибким эндоскопам, предварительно очищенных от загрязнений.

3.2. Перед дезинфекцией с наружной поверхности изделий удаляют загрязнения с помощью тканевых салфеток; изделия промывают в емкости водой (каналы заполняют с помощью вспомогательных средств —  шприца  или  пипетки),   Разъемные  изделия  предварительно разбирают. Выполнение этих манипуляций проводят с соблюдением противоэпидемических мер, применяя средства индивидуальной защиты (фартук, резиновые перчатки); использованные салфетки, промывные воды и емкости для промывания обеззараживают одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при парентеральных  вирусных гепатитах {при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

3.3. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку согласно ГОСТу 42-21-2-85 и действующим инструктивно-методическим документам, регламентирующим условия проведения очистки изделий средствами, разрешенными в установленном порядке.

3.4. Дезинфекцию и стерилизацию изделий проводят в пластмассовых (специально предназначенных для дезинфекции/стерилизации), эмалированных (без повреждений эмали) или стеклянных емкостях, закрывающихся крышками, при полном  погружении  изделий  в раствор, обеспечивая заполнение им всех каналов и полостей.

Разъемные изделия помещают в раствор средства в разобранном виде. Толщина слоя раствора над изделиями должны быть не менее 1 см.

При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№15-6/33 от 17.07.90г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№28-6/3 от 09.02.88г.).

3.5. Рабочие растворы средства (5% и 10% - для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий, 10% раствор - для стерилизации изделий) могут быть использованы многократно в течение 14 дней (при условии хранения используемых растворов в плотно закрытых емкостях), если их вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета или помутнение раствора,  появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.) до истечения указанного срока раствор необходимо заменить.

Во избежание разбавления раствора при многократном его использовании следует погружать в раствор только те изделия, с которых удалены остатки воды, использованной для ополаскивания.

3.6. Дезинфекцию при различных инфекциях, а также стерилизацию изделий растворами средства «Деконекс 55 ЭНДО» проводят по режимам, указанным в табл.2.

3.7. После окончания дезинфекционной выдержи изделия извлекают из раствора, удаляя его из каналов и полостей, после чего изделия из металлов и стекла промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин, изделия из резин и пластмасс — в течение 10 мин.

Таблица 2.

# Дезинфекция и стерилизация изделий

растворами средства «Деконекс 55 ЭНДО»

| Назначение | Режим применения раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация (по препарату), % | время воздействия, мин | температура, 0C |
| Дезинфекция: • при инфекциях бактериальной этиологии (вкл. туберкулез); | 5 10 | 60 15* | 21 ± 1 |
| • при инфекции вирусной этиол. (вкл. гепатит В, ВИЧ-инфекцию); | 5 10 | 30 15 |  |
| • при кандидозах; | 10 | 15* |  |
| • при трихофитиях | 10 | 30 |  |
| Стерилизация | 10 | 600 | 21 ± 1 |

Примечание: * При дезинфекции микропипеток время воздействия раствора составляет 30 минут.

3.8. При проведении стерилизации все манипуляции проводят в асептических условиях. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора и отмывают последовательно в двух водах по 15 мин в каждой при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или эпектроотсоса при каждом отмыве пропускают воду в течение 3-5 мин (не менее 20 мл), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. При этом используют стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные резиновые перчатки.

Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилиэационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Работы со средством необходимо проводить в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении.

4.2. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу; кожу рук необходимо защищать резиновыми перчатками.

4.3. Емкости со средством и его рабочими растворами необходимо плотно закрывать.

4.4. Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

4.5. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При аварийных ситуациях (разлив средства на большой площади и последующее его испарение с поверхности), а также при несоблюдении мер предосторожности возможно острое отравление средством, которое выражается в резком раздражении верхних дыхательных путей (першение в горле, насморк, кашель), слизистых оболочек глаз, (жжение, резь, слезотечение, зуд), головокружении, тошноте, затрудненном дыхании, головной боли.  Может наблюдаться обострение аллергических заболеваний.

Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух, прополоскать носоглотку и рот водой. Показан прием теплого молока с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

5.2. При случайном попадании средства на кожу отсутствует ощущение жжения,   но через некоторое время могут появиться покраснения, отечность, желтые пятна, поэтому следует немедленно обильно промыть пораженное место водой.

5.3. В случае попадания  средства  в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля или выпить сырые яйца, или молоко.

5.4. При попадании средства в глаза следует их промыть под струей воды в течение 10-15 мин, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.