- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОТ 31 01 2000г.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

И МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

«ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ»

ФИРМЫ ПФХ  СНС (ФРАНЦИЯ)

Методические указания разработаны НИИ Дезинфектологии Министерства здравоохранения  РФ, Областным центром госсанэпиднадзора Свердловской области  г.  Екатеринбурга.

Авторы: И.М. Абрамова, Рысина Т.З.,  Мотус Т.М., Боровикова Т.И.

Методы контроля качества разработаны и представлены фирмой ПФХ СНС (Франция) и применяются только для средства «Дюльбак растворимый».

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно  профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Средство «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ» представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость светло-желтого цвета, имеющую слабый лимонный запах; в качестве действующего вещества содержит 2,35%  глутарового альдегида;  рН средства - 6,3+1,0.

Выпускается в пластиковых флаконах по 1л, канистрах по 5 л и 20 литров.

Срок хранения в невскрытой канистре производителя при температуре +10С до +30С  составляет 3 года , после вскрытия упаковки – 20 суток.

1.2 Средство «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ» обладает бактерицидными (в т.ч.   в отношении туберкулеза), вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ – инфекции), фунгицидными  ( в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов) и спороцидными свойствами.

Средство  ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ обладает фиксирующими свойствами, что требует предварительного удаления органических загрязнений с изделий медицинского назначения перед их обработкой.

1.3. По степени воздействия на организм средство «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ» при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007 – 76,  при введении в брюшную полость – к 5 классу практически нетоксичных веществ. Пары средства при однократном ингаляционном воздействии малоопасны. Кумулятивный эффект слабо выражен. Средство характеризуется умеренно выраженным сенсебилизирующим эффектом и слабым местно-раздражающим действием на кожу при повторных воздействиях; вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие  и жесткие эндоскопы  и инструменты к ним) и предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и заболевания вызываемые спорообразующими бактериями), вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии, а также для стерилизации указанных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.

- 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ»

- ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1. Средство применяют для дезинфекции  изделий медицинского назначения из различных материалов (металлов, стекла, резин на основе натурального и силиконового каучука, пластмасс), включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы,  медицинские инструменты к ним, а также предметов ухода за больными из указанных материалов (далее изделия).

2.2. Перед дезинфекцией изделий медицинского назначения с их наружной поверхности удаляют видимые  загрязнения с помощью тканевых салфеток, изделия  промывают водой в емкости, каналы промывают с помощью шприца.

При проведении указанных манипуляций выполняют следующие проти-воэпидемические мероприятия: работу проводят в резиновых перчатках и фартуке;

использованные салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (или при туберкулезе - по режимам рекомендованным при туберкулезе), согласно действующим инструктивно – методическим документам.

2.3. Дезинфекцию изделий средством проводят в стеклянной, пластмассовой или эмалированной  (без повреждения эмали) емкости, закрытой крышкой, при полном погружении изделий в раствор с тщательным (без воздушных пробок) заполнением раствором каналов и полостей с помощью шприца или пипетки.

Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде, инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав  ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во избежания разбавления средства погружаемые в них инструменты должны быть сухими. Толщина слоя раствора  над изделиями должна быть не менее 1 см.

2.4. Дезинфекцию эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят по технологии, изложенной соответственно в “Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов” (№ 15-6/33, утвержденных Минздравом СССР 17.07.90г).  и в “Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким  эндоскопам” (№ 28-6/3, утвержденных Минздравом СССР 09.02.88г).

2.5. При проведении дезинфекции руководствуются  режимами, указанными в таблице 1.

Для дезинфекции средство может быть использовано многократно в течение 20 суток с момента вскрытия упаковки. В течение этого времени использования раствор хранят в емкости, в которой проводят дезинфекцию, с закрытой крышкой.

Раствор меняют при появлении признаков загрязнения (помутнение, образование хлопьев, осадка, изменение цвета и др.).

Таблица 1

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  и предметов ухода за больными средством «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ».

| Показания к применению | Время обезза-раживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Инфекции бактериальной (кроме Туберкулеза), вирусной и грибковой этиологии | 15 | Погружение |
| Туберкулез | 90 | - « - |
| Заболевания, вызываемые Спорообразующими бактериями (анаэробные инфекции) | 120 | - « - |

2.5. По окончании дезинфекции изделия (кроме эндоскопов и инструментов к гибким эндоскопам) промывают проточной водой в течение 5 минут, эндоскопы и инструменты к гибким эндоскопам – в течение 10 минут с одновременным промыванием полостей и каналов изделий.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ»

ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Средство применяют для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (металлов, стекла, резин на основе натурального и силиконового каучука, пластмасс) включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы,  медицинские инструменты к ним.

3.2. Перед стерилизацией изделий средством  «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ» проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

3.3. При стерилизации изделий медицинского назначения проводят манипуляции аналогично указанным в п.п. 2.3., 2.4., используя стерильные емкости.

3.4. Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют согласно режимам, указанным в таблице 2

Таблица 2

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения

средством «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ».

| Вид изделий | Температура средства, 0С | Время стерилизационной выдержки |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из стекла, металла | 21+1 | 480 |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним | 21+1 | 600 |

Для стерилизации средство  может быть использовано многократно в течение 20 суток после вскрытия упаковки. Во избежание разбавления средства при многократном его использовании в раствор следует  погружать только сухие изделия.

3.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия отмывают от остатков средства, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, надев на руки стерильные перчатки.

Соотношение погружаемых изделий к объему  воды должно быть не менее, чем 1:3.

Изделия из металлов и стекла отмывают однократно в течение 10 минут; изделия, в конструкцию которых входят полимерные материалы (пластмассы, резины), в том числе гибкие и жесткие эндоскопы, медицинские инструменты к ним,– последовательно в двух водах по 10 минут.

Каналы и полости изделий промывают с помощью шприца: при отмыве в каждой емкости через канал изделия пропускают по 30 см3 воды, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия  помещают на стерильную ткань, из их каналов и полостей  удаляют воду с помощью стерильного шприца и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий - не более 3 суток.

- 4. МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом помещении или в вытяжном шкафу; допускается  не применять средства защиты органов дыхания.

4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Кожу рук необходимо защищать резиновыми перчатками.

4.3. Дезинфекцию и стерилизацию изделий необходимо проводить в емкостях, с плотно закрытой крышкой.

4.4.  Не допускать к работе  со средством лиц с повышенной чувствитель-ностью к химическим веществам.

4.5. Средство следует хранить в местах, недоступных детям, отдельно от лекарственных препаратов.

5. МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При аварийных ситуациях и при несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение слизистых оболочек глаз ( слезотечение, зуд) и проявление аллергических реакции (першение в горле, кашель, насморк).

5.2.  Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, дать выпить теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства на кожу следует промыть пораженное место водой.

5.4. При попадании средства в глаза следует обильно промыть их водой в течение 10 минут, после чего закапать 30 % раствор сульфацила натрия.

5.5. При случайном попадании в желудок необходимо  выпить большое количество воды, промыть желудок, принять 10 – 20 таблеток активированного угля или  выпить сырые яйца или молоко. Обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  СРЕДСТВА «ДЮЛЬБАК РАСТВОРИМЫЙ»

6.1. В соответствии  со спецификацией контролируют следующие показатели:

внешний вид  - прозрачная жидкость светло-желтого цвета

запах	- слабый лимонный

рН средства при 20С	6,30+1,00

плотность средства при 20С	1,005+0,020

массовая доля глутарового альдегида, %	2,35+0,15

6.2. Внешний вид, цвет и запах определяют визуально и органолептически в  соответствии с ГОСТ 14618.0 - 78

6.3 Измерение плотности производят по ГОСТ 18995.1- 73 гравиметрическим методом.

6.4. Измерение показателя активности водородных ионов, рН производят по ГОСТ Р 50550 – 93 потенциометрическим методом.

6.5 Измерение массовой доли глутарового альдегида проводится титри-метрическим методом с гидроксиламином солянокислым.

Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-ого класса точности,

бюретка 1-2-50  ГОСТ 29251-91,

цилиндры мерные 1-25  ГОСТ 1770-74,

колба Кн 2-250  ГОСТ 25336-82,

пипетка 6-2-5 и 2-2-1   ГОСТ 29169-91,

бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-311-70, раствор с массовой долей 0,1%,

гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей - 20%,

натрия гидроокись ГОСТ 4328-77, раствор концентрации 0,5 моль/дм3,

кислота соляная, ГОСТ 3118-77, раствор концентрации 0,5 моль/дм3,

вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.

###### Проведение анализа

Навеску средства 8,0-10,0 г, взвешенную с точностью до 0,002 г вносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 20 см3 воды, прибавляют 0,1 см3 индикатора бромфенолового синего, прибавляют соляной кислоты до появления желтого окрашивания , а затем натрия гидроокиси до появления устойчивого синего окрашивания.

Затем в колбу вносят 15 см3 раствора солянокислого гидроксиламина, закрывают пробкой и нагревают 5 минут на водяной бане при перемешивании. После охлаждения титруют раствором гидроокиси натрия в присутствии 0,1 см3 раствора бромфенолового синего до появления отчетливого синего окрашивания.

Параллельно титруют контрольную пробу, содержащую 15 см3 солянокислого гидроксиламина, 20 см3 воды и 0,1 см3 раствора бромфенолового синего до появления отчетливого сине-фиолетового окрашивания.

Обработка результатов.

Массовую долю глутарового альдегида (Х) в процентах рассчитывают по формуле:

(V - V1) х 0,02503 х К х 100

% Х = ------------------------------- , где

m

V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации C(NaOH) = 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование испытуемой пробы, см3.

V1 - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации C(NaOH) = 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование контрольной пробы, см3.

0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия, концентрации 0,5 моль/дм3, г.

m - масса анализируемой пробы

К - поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия, концентрации (NaOH) = 0,5 моль/дм3