МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждаю

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора Минздрава России

_____________________ С.И. Иванов

«_____»__________________ 2002 г.

№ _______________________

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего  средства

«Мистраль»  ООО «МК ВИТА - ПУЛ», Россия

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Согласовано

Председатель Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России

Академик РАМН _________________ М.Г. Шандала

«____»______________ 2002г.

- Москва, 2002 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства

«Мистраль» ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С.,  Абрамова И.М.,  Дьяков В.В., Рысина Т.З.,

Левчук Н.Н., Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- 1. Общие  положения

1.1 Средство «Мистраль» представляет собой прозрачную жидкость от светло-голубого до синего цвета со слабым цитрусовым запахом, хорошо смешивается с водой. Содержит в своем составе в качестве действующего вещества N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин – 7,5%, а также вспомогательные компоненты,  отдушку, краситель и воду;  рН концентрата  11,0 – 11,8, рН 1% раствора – 10, 6  ± 0,6. Средство расфасовано в полиэтиленовые емкости вместимостью  1-5 л. Срок годности средства  – 2 года.  Срок годности рабочих растворов - 14 суток.

1.2. Средство обладает антимикробным  действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, дерматофитовв, а также моющими свойствами.

1.3. Средство «Мистраль» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении  на кожу к 4 классу малотоксичных веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ.  Пары средства и рабочих растворов при  ингаляции малоопасные, в виде аэрозоля средство относится к высокоопасным (способ орошения). Характеризуется выраженным местно- раздражающим действием на кожу и, особенно на слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим эффектом.

1.4. Средство «Мистраль» предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, жесткой мебели, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, санитарно-технического оборудования, уборочного материала при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических и детских учреждениях,  на коммунальных  объектах  и предприятиях общественного питания;

- генеральных уборок в в лечебно-профилактических  учреждениях;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты , жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) в  лечебно-профилактических  учреждениях;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) в  лечебно-профилактических  учреждениях

- 2. Приготовление рабочих растворов средства

2.1. Рабочие растворы средства»Мистраль» готовят в любой коррозионно-стойкой посуде (эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях) путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

###### Таблица 1

- Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  | Количество концентрата средства и воды (мл) необходимые для приготовления : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
| препарату | ДВ | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,3 | 0, 0225 | 3 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,4 | 0, 0300 | 4 | 996 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 0, 0375 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0, 075 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,150 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,225 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,300 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0, 375 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

- 3. Применение средства для дезинфекции

3.1.Расторы  средства «Мистраль» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы и др.) предметов ухода за больными (из металлов, стекла, полимерных материалов, резин), посуды, белья, игрушек, резиновых ковриков, уборочного материала,  санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов: стекла, резин, пластмасс, металлов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2.  Поверхности в помещениях, предметы обстановки (пол, стены, жесткую мебель, приборы и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м2  при использовании гидропульта, автомакса, или  150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15 мин., паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.3. Предметы ухода за больными, полностью погружают в емкость с раствором  или  протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. После дезинфекции их  промывают проточной водой в течение 3-х мин.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующимй раствор из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки  или губки.

3.5. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой.

3.6. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.7. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы, и др.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 200 мл /м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл /м2 (гидропультп, автомакс), 150 мл /м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование  промывают водой. Резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.8. Уборочный материал (ветошь и др.) замачивают в растворе средства в емкости с плотно закрывающейся крышкой. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.9. Изделия медицинского назначения (при дезинфекции и  в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) во избежание возможной фиксации органических загрязнений необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская их подсушивания), обеспечивая удаление (с изделий имеющих замковые части, каналы или полости) видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток (использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют); у изделий, имеющих каналы, последние следует тщательно промывать раствором с помощью шприца или иного приспособления.  Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают  раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

При дезинфекции эндоскопов и медицинских инструментов к ним, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, используют технологию обработки,  изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации зндоскопов» (утв. МЗ СССР 17.07.90 г.  № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» ( утв. МЗ СССР 09.02.88.  № 28-6/3).

По окончании дезинфекции изделия из стекла и металлов отмывают от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин., а изделия медицинского назначения из резины, эндоскопы и инструменты к ним – в течение 10 мин. питьевой проточной водой,  пропуская воду через каналы изделия.

3.10. Растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно (в течение срока годности рабочих растворов) до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и тп.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор нужно заменить.

3.11. Режимы дезинфекции различных объектов приведены в таблицах 2-8.  Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, совмещенной с дезинфекцией, представлены в таблицах 9 – 12.

3.12. При проведении генеральных уборок в соматических, акушерских, стоматологических и хирургических стационарах необходимо руководствоваться реимами, представленными в таблице 8.

- Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Мистраль»

## при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объекыт обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззара-живания, ## мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3, 0 4, 0 | 90 30 | Двукратное протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 2,0 | 90 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 90 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | 90 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |
| Уборочный материал (ветошь) | 3,0 | 90 | Замачивание |

#### Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Мистраль»

## при инфекциях вирусной  этиологии

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззара-живания, ## мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 90 | Двукратное протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 90 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 3,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 90 | Погружение |

#### Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Мистраль»

## при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззараживания, ## мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Двукратное протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла. | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 4.0 | 90 30 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 120 | Замачивание |

- Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Мистраль»

при инфекциях грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззара-живания, мин |  | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 60 | 120 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | 120 | Двукратное протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 90 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 3,0 4,0 | 60 30 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 3,0 4,0 | 60 30 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 120 | - | Погружение |
| Резиновые коврики | 3,0 |  | 120 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 90 | 120 | Замачивание |

- Таблица 6

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, растворами средства «Мистраль» при инфекциях вирусной и  бактериальной (включая туберкулез) этиологии

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззара-живания, ## мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов | 3,0 4,0 | 60 30 | Погружение |
| Стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся | 3,0 4,0 | 60 30 | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | 3,0 4,0 | 60 30 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | 5,0 | 15 | Погружение |

Таблица 7

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, растворами средства «Мистраль» при инфекциях грибковой этиологии

| ## Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Время ## обеззараживания, ## мин |  | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Кандидозы | ## Дерматофитии |  |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов | 3,0 4,0 | ## 60 ## 30 | ## 120 ## 60 | ## Погружение |
| Стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся | 4,0 | 30 | - | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | 3,0 4,0 | ## 60 30 | - | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и | 5,0 | 15 | - | Погружение |

Таблица 8

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Мистраль» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения | 1,0 | 60 | Протирание |
| Хирургические стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 3,0 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 3,0 | 120 | Протирание |
| Детские учреждения | 1,0 | 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица  9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, не имеющих замковых частей, каналов и полостей, в том числе стоматологических инструментов, растворами средства «Мистраль»

| ## Этапы обработки | ## Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Температура рабочего раствора, 0 С | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор | ## 3* | ## Не менее 18 | ## 60* |
|  | ## 3** |  | ## 120** |
|  | ## 4* |  | ## 30* |
|  | ## 4** |  | ## 60** |
| ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки | ## В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания ## То же |  | ## 0,5 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой: - Изделия из металлов и стекла - Изделия из резин, пластмасс | ## Не нормируется |  | ## 5 10 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой | ## Не нормируется |  | ## 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах;

** на  этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения,  имеющих замковые части, каналы и полости (исключая эндоскопы и инструменты к ним), в том числе стоматологических инструментов, растворами средства «Мистраль»

| ## Этапы обработки | ## Режим обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % |  | ## Температура рабочего раствора, 0 С | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 3 4 |  | Не менее 18 | Не нормируется |
| ## Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор | ## 3* |  | ## То же | ## 60* |
|  | ## 3** |  |  | ## 120** |
|  | ## 4* |  |  | ## 30* |
|  | ## 4** |  |  | ## 60** |
| ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца | ## В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | ## Не менее 18 |  | ## 1,0 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса): - изделия из металлов и стекла - изделия из резин, пластмасс | ## Не нормируется |  |  | 5 ## 10 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы- с помощью шприца или электроотсоса | ## Не нормируется |  |  | ## 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах;

** на  этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.

Таблица  11

## Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Мистраль»

| ## Этапы обработки | ## Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Температура рабочего раствора, 0 С | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Замачивание* эндоскопов (у неполностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | ## 5 | ## Не менее 18 | 15 |
| ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; - каналы промывают при помощи шприца | ## 5 | ## То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  | 10 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | ## Не нормируется |  | ## 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица  12

## Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Мистраль»

## Этапы обработки; ## Режим обработки. ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), %; ## Температура рабочего раствора, 0 С; ## Время выдержки/обработки, мин.. ## Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса); ## 3 4; ## Не менее 18; ## Не нормируется. ## Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий; ## 3; ## То же; ## 60. ## 4; ## 30. ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: ## наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца; ## В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания; ## То же; 2,0 1,5. ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроососа); ## Не нормируется; 10. ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса); ## Не нормируется; ## 0,5. Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах;

- 4. Применение средства для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения

- 4.1. Средство «Мистраль» применяют для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло).

- 4.2. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

- Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрыающихся крышками, по режимам, указанным в табл. 13-15.

- 4.3. При погружении изделий  раствор, имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют с помощью вспомогательных средств (пипетки,  шприцы) раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор  разобранном идее. Изделия, имеющие  замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими  растворе

- несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий  области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

- 4.4. При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним необходимо использовать технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90г. №15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции,  предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88г. №28-6/3.

- 4.5. Для предстерилизационной очистки изделий рабочие растворы средства моно применять многократно  течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

- 4.6. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириноой  пробы на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов моющего средства согласно методикам, изложенным в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№28-6/13 от 25.05.88г.) и в «Методических рекомендациях по  предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения»» (№28-6/13 от 25.05.82г.).

- Контролю подлежат 1%  одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

| ## Этапы предстерилизационной очистки | ## Режимы очистки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Температура рабочего раствора, 0 С |  | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов и полостей - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, а также дисков и боров стоматологических алмазных (кроме щипцов стоматологических); - стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой. | 0,3 | ## Не менее 18 |  | 10 |
|  | 0,4 |  |  | ## 10 |
|  | ## 0,5 |  |  | ## 15 |
| ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца или электроотсоса: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | ## В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания |  | ## То же | ## 0,5 1,0 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоа): - изделий из металлов и стекла - изделий из резин на основе натурального и синтетического каучука, пластмасс | ## Не нормируется |  |  | ## 5 10 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  |  | ## 0,5 |

- Таблица 13

- Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним),  в том числе стоматологических инструментов, растворами средства «Мистраль»

Таблица  14

## Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Мистраль»

| ## Этапы предстерилизационной очистки | ## Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Температура рабочего раствора, 0 С | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Замачивание эндоскопов (у неполностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению)при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | ## 0,4 | ## Не менее 18 | 10 |
| ## Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; - каналы промывают при помощи шприца | ## 0.4 | ## То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  | 10 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | ## Не нормируется |  | ## 1,0 |

| ## Этапы предстерилизационной очистки | ## Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ## Температура рабочего раствора, 0 С | ## Время выдержки/обработки, мин. |
| ## Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | ## 0,4 | ## Не менее 18 | 10 |
| ## Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | ## 0,4 | ## То же | 2,0 1,5 |
| ## Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  | 10,0 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | ## Не нормируется |  | ## 0,5 |

Таблица  15

## Режимы предстерилизационной очистки,  не совмещенной с дезинфекцией медицинских инструментов к  гибким эндоскопам раствором средства «Мистраль»

- 5. Меры предосторожности

5.1. К работе со средством «Мистраль допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности..

5.2. Работы по приготовлению рабочих растворов средства «Мистраль» следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки,  защитные очки), а дезинфекционные работы с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.3. Дезинфекцию поверхностей методом протирания рабочими растворами можно проводить в присутствии больных.

5.4. Дезинфекцию поверхностей в помещениях методом орошения необходимо проводить в отсутствие больных с защитой рук резиновыми перчатками, глаз – герметичными очками. Органов дыхания – универсальными респираторами марки РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В.

5.5. Избегать контакта состава с кожей и слизистыми оболочками глаз.

5.6. Средство следует хранить в темном, сухом месте, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

5.7. После работы с препаратом вымыть руки с мылом.

5.8.Верхняя спецодежда хранится в специальном ящике и стирается по мере загрязнения, но не реже одного раза  неделю.

- 6. Меры первой помощи при случайном отравлении

6.1. При нарушении режима применения дезинфицирующего средства возможно проявление побочного действия в виде раздражения кожи и слизистых оболочек глаз.

6.2. При выявлении признаков отравления пострадашего отстранить от работы.

6.3. При  случайном попадании средства и рабочих растворов в желудок дать выпить пострадавшему большое количество воды с адсорбентом (активированный уголь, 15-20 таблеток на стакан вводы). При ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу. Рвоту не вызывать!

6.4. При случайном попадании средства  в глаза  следует обильно промыть  их под проточной водой не менее 15-20 мин и  закапать в глаза  30% раствор сульфацила натрия.  Срочно обратиться врачу.

6.5.  При попадании средства на кожу обильно смыть его водой и кожу смазать кремом.

6.6. При появлении признаков раздражения органов дыхания (способ орошения) пострадавшего вывести на свежий воздух или в проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать выпить теплое молоко с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

- 7. Физико-химические и аналитические методы контроля

качества средства «Мистраль»

По показателям качества средство «Мистраль» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

- Таблица 16

| Наименование показателя | Норма | Методы испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид 2. Массовая доля N,N-бис-(3-аминопро-пил)додециламина, %, в пределах 3.Показатель активности водородных ионов 1% раствора, ед. (рН), в пределах 4. Плотность при 20ОС, г/см3 | Прозрачная жидкость от светло голубого до синего цвета со слабым цитрусовым запахом 7,5 ± 0,5 10,6 ± 0,6 0, 998 ± 0.005 | по п. 7.1. по п. 7.2. по п. 7.3. по п.7.4. |  |

- 7.1. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства определяется визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм и вместимостью 50 см3 наливают средство до половины пробирки и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах определяют органолептически.

### 7.2. Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина

- 7.2.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104- 2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82.

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента С(НСl)  0,1моль/дм3 (0,1 N), готовят из стандарт-титра по ГОСТ 6-09-2540-72

Индикатор метиловый красный по  ТУ 6-09-5169-84, 0,1% раствор в 95% этиловом спирте

- 7.2.2. Проведение анализа

2 г средства взвешивают в колбе Эрленмейера вместимостью 100 см3 с точностью до 0,0002 г прибавляют 25 см3 дистиллированной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты концентрации С(НСl) 0,1моль/дм3 (0,1N) . Титрование проводят порциями по 1 см3, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 см3 до перехода светло-зеленой окраски в розовую.

- 7.2.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина  (х) в % вычисляют по формуле:

x=299,54⋅V⋅K3⋅100⋅m, где

299,54/3 – г-эквивалент N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина,

V – объем раствора соляной кислоты концентрации точно С(НСl) 0,1 моль/дм3 (0,1 N), пошедший на титрование навески испытуемой пробы, см3,

m – масса навески средства, г,

К = 0,92 - коэффициент, учитывающий влияние Трилона Б.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает значения допускаемого расхождения, равного 0,2 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ±4 %  при доверительной вероятности Р = 0,95.

- 7.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% раствора

Определение показателя активности водородных ионов проводят на рН-метре любого типа, согласно инструкции, прилагаемой к прибору. Для определения берут  1 см3 средства и разбавляют дистиллированной водой до объема 100 см3.

- 7.4. Определение плотности при 20°С.

Определение плотности при 20° С проводят с использованием метода 2 (с помощью ареометра), описанного в Государственной Фармакопее СССР XI издания, выпуск I, с. 24.

- Согласовано

Генеральный директор

ООО «МК ВИТА - ПУЛ»,

_________________________А.В. Беляков

- «____»______________ 2002г.