МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России _________________С.И.Иванов "_10_"___01______2001 №___11-3/7-09_ |
| --- | --- | --- |

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества средства

“САМАРОВКА” (ООО Самарово, Россия)

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

| СОГЛАСОВАНО Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России, академик РАМН _______________М.Г.Шандала " 14_"___11_____2000 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Москва, 2000 г.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества средства “САМАРОВКА” (ООО Самарово, Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Дьяков В.В.,

Панкратова Г.П., А.Н.Сукиасян

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. “Самаровка” представляет собой концентрат светло-синего цвета, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,8 %), алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид (4,8 %), и другие функциональные компоненты, рН концентрата – 7,0. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов - 14 дней. Концентрат сохраняет свои свойства при замораживании до – 20оС.

Средство выпускается в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 и 1 литр, пластмассовых канистрах емкостью 5 и 10 литров и пластиковых бочках по 50 и 200 литров.

1.2. "Самаровка" обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатитов и ВИЧ), грибов рода Кандида, дерматофитов.

Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения. Несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3. Средство “Самаровка” по степени воздействия на организм при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и глаза, не оказывает сенсибилизирующего эффекта.

Растворы средства в концентрации (0,5-3%) вызывают сухость кожи только при многократном воздействии.

При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз; в форме паров рабочие растворы не вызывают этого эффекта. Опасность паров рабочих растворов мало выражена (4 класс опасности по степени летучести).

1.4. Средство “Самаровка” предназначено:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными в ЛПУ, а также для дезинфекции в детских учреждениях, на коммунальных объектах предприятиях общественного питания и продовольственной торговли;

- проведения генеральных уборок;

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в ЛПУ,

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Растворы средства “ Самаровка ” готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства “Самаровка ”

| Концентрация рабочего раствора % |  | Количества средства и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 л |  | 10 л |  |
| по препарату | по ДВ | средство | вода | Средство | вода |
| 0,5 | 0,048 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,096 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,144 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,192 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,288 | 30 | 970 | 300 | 9700 |

3. Применение средства “Самаровка”

3.1. Растворы средства “Самаровка” применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного материала; для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и распыления средства.

3.3. Жесткую мебель, пол, стены и пр. протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 100 мл/м2 на одну обработку или орошают раствором с помощью гидропульта или автомакса из расчета 300 мл на 1 м2 поверхности; из распылиьтеля типа «Квазар» - 150 мл/м2 поверхности на одну обработку. Санитарно-техническое оборудование дважды с интервалом по 15 мин орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе, или чистят щеткой.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.5. Белье замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфицирующий раствор. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут.

3.7. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия в течение 3 минут промывают под проточной водой.

3.8. Растворы средства “Самаровка” используют для дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях по режимам, представленным в таблицах 2-5.

3.9. При проведении генеральных уборок в соматических и хирургических стационарах руководствоваться режимами, изложенными в таблице 4, в туберкулезных стационарах – в таблице 3, в кожно-венерологических в таблице 5.

3.10. Средство “Самаровка” применяют для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, пластмассы, резины, металлы), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 6-8. При дезинфекции эндоскопов, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, используют технологию обработки, изложенную в «Методических указаниях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (утв. Минздравом СССР 17.07.90., № 15-6/33) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (утв. Минздравом СССР 09.02.88г. № 28-6/3)

3.11. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенной с дезинфекцией) изделий медицинского назначения средство может быть использовано многократно в течение срока годности рабочего раствора, если его вид не изменился. При появлении признаков изменения внешнего вида рабочего раствора (помутнение или изменение цвета, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др.) раствор средства необходимо заменить.

3.12. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой и азопирамовой проб на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным, соответственно, в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№28-6/13 от 08.06.82г.) и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения" (№28-6/13 от25.05.88г).

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 1,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 180 120 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал | 1,5 2,0 | 180 120 | Замачивание |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрации раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 90 | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) | 2,0 3,0 | 60 30 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2,0 3,0 | 120 60 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 120 |  |
| Белье не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 3,0 | 180 120 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
|  | 3,0 | 30 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов при вирусных инфекциях (включая вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию)

| Объекты обеззараживания | Концентрация растворов (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла | 3,0 | 60 | Погружение |
| Микропипетки, иглы инъекционные | 3,0 | 120 |  |
| Стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) | 2,0 3,0 | 90 60 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2,0 3,0 | 30 15 |  |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 90 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 |  |
| Белье, загрязненное кровью, сывороткой крови и др. | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание или двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация растворов (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | канди-дозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2.0 3.0 | 60 30 | - 120 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла, | 1.5 2.0 3.0 | 120 90 - | - 120 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты | 1.5 2.0 | 120 90 | - |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин пластмасс | 2.0 | 90 | 120 | Погружение или протирание |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2.0 3.0 | 30 15 | - - | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2.0 0.5 | 30 120 | - - |  |
| Посуда с остатками пищи | 2.0 | 60 |  |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1.5 2.0 | 60 30 | - 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1.5 2.0 3.0 | 120 90 - | - 120 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2.0 3.0 | 60 30 | 60 30 | Протирание или двукратное орошение |
| Резиновые коврики | 2,0 3,0 | - | 60 30 | Протирание, замачивание или двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2.0 | 90 | 120 | Замачивание |

Таблица 6

###### Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства "Самаровка"

| Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание при полном погружении изделий* в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0** 3,0*** 3,0**** | Не менее 18 То же | 90 60 120 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, при помощи ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий - при помощи шприца: |  |  |  |
|  изделий с простой конфигурацией, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | 2,0 3,0 | Не менее 18 То же | 0,5 То же |
|  изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 2,0 3,0 | Не менее 18 То же | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания:

* Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии.

*** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии.

**** Приведено время выдержки для микропипеток и игл инъекционных.

Таблица 7

##### Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов растворами средства "Самаровка"

| ##### Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеззараживание (замачивание) изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0* 3,0* 3,0** | # Не менее 18 | 30 15 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы:  каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки;  каналы промывают при помощи шприца. | 2,0 и 3,0 2,0 и 3,0 | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 8

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией,

медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства

"Самаровка"

| ##### Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 2,0** 3,0*** | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание):  наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки;  внутренних открытых каналов – при помощи шприца | 2,0 и 3,0 2,0 и 3,0 | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* Инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию)  и грибковой (кандидозы) этиологии.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

4. Меры предосторожности

4.1. Все работы со средством “ Самаровка ” следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

4.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

Обработку способом орошения (в форме крупнодисперсного аэрозоля) при использовании растворов 1%-3% концентрации следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки “В” и глаз герметичными очками и в отсутствии пациентов.

Обработку способом орошения с растворами концентрации 0,5% можно проводить без средств защиты органов дыхания при обработке малых площадей (соотношение обработанных поверхностей к площади помещения 1:10).

4.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах недоступных детям.

5. Меры первой помощи при случайном отравлении

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения.

При распылении средства без средств защиты органов дыхания возможно раздражение органов дыхания и глаз (першение в горле, кашель, удушье, слезотечение).

5.2. При попадании средства на кожу его необходимо смыть большим количеством воды с мылом.

5.3. При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать!  При необходимости обратиться к врачу.

# 5.5. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

# 6. Физико-химические  и аналитические  методы контроля

# дезинфицирующего средства Самаровка

6.1. Дезинфицирующее средство САМАРОВКА контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, плотность при 200С, показатель преломления при 200С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (суммарно).

В таблице 9 приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

## Таблица 9

## Показатели качества средства Самаровка

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-синего цвета |
| 2 | Плотность при 20ОС, г/см3, в пределах | 0,991 + 0,005 |
| 3 | Показатель преломления при 20 ОС, в пределах | 1,350 + 0,005 |
| 4 | Показатель концентрации Водородных ионов (рН), в пределах | 7,0 + 1,0 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (суммарно), %, в пределах | 9,6 + 0,3 |

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид  САМАРОВКА определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 25-26 мм  наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

6.3. Определение плотности при 200С

Определение плотности при 200С проводят с использованием одного из двух  методов, описанных  в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск I, с. 24): метода I с помощью пикнометра либо метода 2 с помощью ареометра.

6.4. Определение показателя преломления при 200С

Показатель преломления при 200С измеряют рефрактометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).

6.5. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

рН препарата определяют потенциометрическим методом в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР ХI издания  (выпуск 1, с.113).

6.6. Определение массовой доли алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбен-зил)аммоний хлоридов (суммарно)

    - Оборудование и реактивы

- Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

- Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74

- Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

- Колба   Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

- Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

- Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

- Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

- Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

- Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

- Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

- Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

- Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

- Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

- Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2. Подготовка к анализу

6.6.2.1.Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6.6.2.2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением  раствора 1 и  раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.6.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым  растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3   или 10 см3  раствора додецилсульфата натрия  прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.6.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства САМАРОВКА от 0,6 до 1,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30  см3  дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства САМАРОВКА при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.6.4.  Обработка результатов

Массовую долю суммы алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)-аммоний хлоридов (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,00151 × V × К × 100 × 100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | m × V1 |  |

где 0,00151–средняя масса алкилдиметилбензил-и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (рассчитана по средней м.м. обеих ЧАС, равной 378), соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г;

V - 	объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, равный 5 см3;

К - 	поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - разведение навески;

V1 - 	объем раствора средства САМАРОВКА, израсходованный на титрование, см3;

m - 	масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5,0  при доверительной вероятности 0,95.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО  «Самарово»                                                                                       И.П.Чуев